Formular-cadru 

Propunere tehnică pentru achiziția de produse

LOT 5: Echipamente medicale – monitor pacienţi, oto-oftalmoscop cu fibră optică,  spirometru
 Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare"
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire și să asigure posibilitatea identificării facile și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. 

LOT 5: Echipamente medicale – monitor pacienţi, oto-oftalmoscop cu fibră optică,  spirometru
 Lotul este format din următoarele echipamente:

a) Monitor pacienţi







- 2 buc.

b) Oto-oftalmoscop cu fibră optică





- 1 buc.

c) Spirometru








- 1 buc.

	Nr. crt.
	CERINŢELE MINIME ALE CAIETULUI DE SARCINI
	Cerinţă indeplinită
	Modalitate de demonstrare

	
	
	DA
	NU
	Demonstrarea conformităţii (se va menționa document, pagină, paragraf)

	 Caracteristici tehnice obligatorii şi opţionale ale echipamentelor

· Caracteristicile minime tehnice şi funcţionale care trebuie îndeplinite în mod cumulativ de echipamentele ofertate, precum şi  caracteristicile tehnice opţionale sunt descrise în cele ce urmează;

· În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerinţele minime impuse, oferta se respinge. Caracteristicile tehnice opţionale se punctează suplimentar;

	a) Monitor pacienţi

	Specificatii generale 

	Ecran TFT color de minim 10,4” (800 x 600 pixeli)
	
	
	

	Dimensiune minima 288 (L) x 236 (Î) x 168 (D) mm, 
	
	
	

	Greutate maxima 5 kg
	
	
	

	Indicatori

	Până la 3 valori (ECG, SpO2, Respirație)
	
	
	

	Alarme clasificate (3 niveluri de prioritate)
	
	
	

	Alarmă vizuală
	
	
	

	Tonul ritmului cardiac
	
	
	

	Starea bateriei
	
	
	

	LED de alimentare externă
	
	
	

	Interfețe

	Port USB
	
	
	

	Ieșire Defib Sync (opțiune)
	
	
	

	Apel de asistentă (opțional
	
	
	

	Ieșire 
ystoli LAN pentru 
ystolic
l de date
	
	
	

	Baterie

	Baterie internă: Li-ion reîncărcabil
	
	
	

	Indicator de stare a bateriei
	
	
	

	Timp de funcționare: de minim 4 ore (baterie complet încărcată)
	
	
	

	Imprimanta termica

	Standard
	
	
	

	Viteze: 12,5, 25, 50 mm/sec
	
	
	

	Lățimea hârtiei: 50 mm
	
	
	

	Putere

	Intrare: 100-240 V (50/60 Hz)
	
	
	

	Putere de intrare: 100 VA
	
	
	

	Tendințe grafice și tabelare; Stocarea datelor

	Evenimente de alarmă: 3.000 de grupuri
	
	
	

	Tendință: 180 de ore
	
	
	

	NIBP: 2.400 de grupuri
	
	
	

	Forma de undă holografică: 72 de ore
	
	
	

	Accesorii

	Cablu pacient cu 5 fire – 1 bucata
	
	
	

	Electrozi de unica folosinta – 10 bucati
	
	
	

	Tub NIBP lungime 3 metri – 1 bucata
	
	
	

	Manseta pentru adulti, reutilizabila – 1 bucata
	
	
	

	Cablu prelungitor sensor SpO2 lungime 2 metri – 1 bucata
	
	
	

	Senzor SpO2 pentru adulți, reutilizabil – 1 bucata
	
	
	

	Imprimanta termica – 1 bucata
	
	
	

	Versiune limbaj

	Minim: română, engleză, maghiară
	
	
	

	ECG – specificatii de performanta

	Intervalul ritmului cardiac

	Adult: 10 până la 300 bpm
	
	
	

	Pediatrie: 10 până la 350 bpm
	
	
	

	Precizia ritmului cardiac ± 1 bpm
	
	
	

	Segmentul ST

	Interval de măsurare: de la -2,0 Mv la +2,0 Mv
	
	
	

	Precizie: de la -0,8 Mv la + 0,8 Mv
	
	
	

	Rezoluție: 0,01 Mv
	
	
	

	Lățime de bandă 0,5 Hz ~ 40 Hz
	
	
	

	Viteza de baleiere 6,25, 2,5, 25, 50 mm/s
	
	
	

	Impedanta de intrare >5MΩ
	
	
	

	CMRR >100Db
	
	
	

	Intervalul semnalului de intrare -10.0Mv ~ +10.0Mv
	
	
	

	Analiza aritmiei VTAC / VFIB / ASISTOL etc.
	
	
	


	Lead – Off Detectare cu indicator de afișare
	
	
	

	SpO2 – specificatii de performanta

	Interval de măsurare 0 % până la 100 %
	
	
	

	Interval de puls de la 25 la 300 bpm
	
	
	

	Precizia SpO2

70 % până la 100 %: <3%

0 % până la 69 % nespecificat
	
	
	

	Precizia pulsului ± 3 bpm
	
	
	

	Interval PI 0,05-20,0%
	
	
	

	Precizie PI ±0,1% sau ±10% din citire, oricare dintre acestea este mai mare
	
	
	

	NIBP -  specificatii de performanta

	Tehnica  

oscilometrică
	
	
	

	Moduri de măsurare 

 Manual, Auto, STAT
	
	
	

	Interval pentru măsurarea 
ystolic

1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 min

1, 1,5, 2, 4, 8 ore

SATA: 5 min
	
	
	

	Interval 
ystolic

Adult: 30 – 270 mmHg

Pediatric: 30-a 235 mmHg

Nou-născuți: 30 până la 135 mmHg
	
	
	

	Gama diastolică

Adult: 10 – 220 mmHg

Pediatrie: 10 până la 220 mmHg

Nou-născut: 10 până la 110 mmHg
	
	
	

	Interval mediu

Adult: 20 – 235 mmHg

Pediatrie: 20-a 235 mmHg

Nou-născut: 20 până la 125 mmHg
	
	
	

	Precizia presiunii ± 3 mmHg
	
	
	

	Presiune reglabilă de umflare a manșetei
	
	
	

	Respiratie -  specificatii de performanta

	Interval de la 0 la 150 rpm
	
	
	

	Precizie ±2 rpm sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare
	
	
	

	Rezolutie 1 rpm
	
	
	

	Temperature -  specificatii de performanta

	Interval de la 0 °C la 50 °C (32 °F la 122 °F)
	
	
	

	Precizie ± 0,1°C sau ± 1°F
	
	
	

	Compatibil cu sonda seria YSI 400
	
	
	

	Termen de garanţie

	Garanţie: minim 24 luni
	
	
	

	 Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele. 
	
	
	

	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr .95/2006, pentru importul (dacă este cazul) şi distribuţia echipamentelor medicale ofertate.
	
	
	

	b) Oto-oftalmoscop cu fibră optică

	Otoscop cu fibra optica

	Utilizare

	Otoscopul și accesoriile asociate sunt destinate examinării urechii, a canalului auditiv extern și a timpanului.

Acest instrument are o lentilă cu mărire optică și un mâner cu iluminare alimentat de baterii și este recomandat pentru utilizarea de către personalul medical calificat pentru a evalua starea de sănătate a urechii prin transmiterea luminii în canalul urechii.

Acest dispozitiv este destinat tratării și examinării de tranzit.
	
	
	

	Configurare produs

	Cap otoscop
	
	
	

	Maner otoscop
	
	
	

	Firul otoscopului
	
	
	

	Maner baterie folosit ca sursa de alimentare pentru instrumentul otoscop
	
	
	

	Buton activare – dezactivare lumina
	
	
	

	Lumina otoscop
	
	
	

	Baterii alcaline AA/LR6
	
	
	

	Capac maner baterii
	
	
	

	Maner cu sistem de reincarcare

	Manerul cu sistem de reincarcare are toate caracteristicile unui mâner standard.
	
	
	

	Un capac metalic transformă mânerele standard în mânere reîncărcabile.
	
	
	

	Capacul metalic se poate utiliza atât cu baterii de tip „AA”, cât și cu bateria reîncărcabilă
	
	
	

	Pentru mânerul cu sistem de reîncărcare se folosește o baterie cu litiu-ion de 2,5 V , care trebuie inclusă în set.
	
	
	

	Otoscop cu LED

	LED-ul fixat și strâns bine în capul otoscopului nu poate fi schimbat datorită duratei sale lungi de viață
	
	
	

	LED-ul are o durată de viață extinsă de 50.000 de ore
	
	
	

	Asigurați-vă că nu există nicio înlocuire a LED-ului în timpul duratei de viață a instrumentului.
	
	
	

	Putere excelentă de lumină de 50K LUX
	
	
	

	Durată de viață extinsă a bateriei de 50 DE ORE datorită consumului redus de curent al LED-ului
	
	
	

	Cu o temperatură

de culoare de 4000K și CRI>80, culorile sunt vizibile așa cum sunt
	
	
	

	Vârf pentru ureche

	Vârful pentru ureche este folosit în otoscop drept pasaj de vizionare pentru examinarea directă a canalului acusticextern și a membranei timpanului.
	
	
	

	5 speculi de unica folosinta diametru 4 mm
	
	
	

	5 speculi de unica folosinta diametru 2.5 mm
	
	
	

	Oftalmoscop cu fibra optica

	Utilizare

	Oftalmoscopul este conceput pentru examinarea ochilor
	
	
	

	Cap oftalmoscop
	
	
	

	Maner oftalmoscop
	
	
	

	Roata lentilei
	
	
	

	Roata diafragmei
	
	
	

	Oftalmoscopul este dotat cu un set de 5 deschideri diferite, care pot fi selectate prin rotirea roții diafragmei.
	
	
	

	Becul din capul oftalmoscopului
	
	
	

	Fabricat din plastic întărit, rezistent la impact
	
	
	

	Lumină intensă Xenon / halogen optimizată
	
	
	

	Înlocuirea ușoară a becului
	
	
	

	5 deschideri diferite
	
	
	

	Spot mare: pentru fondoscopie normală
	
	
	

	Spot mic: pentru reflecție redusă cu pupile nedilatate
	
	
	

	Semicerc: pentru reflecție redusă cu pupile nedilatate
	
	
	

	Fixarea în stea: pentru a determina fixarea centrală sau excentrică, foarte potrivită pentru copii
	
	
	

	Filtru „red free”: pentru a îmbunătăți contrastul atunci când se evaluează tulburările vasculare ușoare.
	
	
	

	Lentile cu 18 coduri de culoare pentru rezoluție excelentă (negru pentru +, roșu pentru -).
	
	
	

	Maner pe baterii ale oftalmoscopului utilizat doar ca sursă de alimentare pentru acesta.
	
	
	

	2 baterii alcaline (AA/LR6).
	
	
	

	Mâner cu sistem de reîncărcare

	Mânerul cu sistem de reîncărcare are toate caracteristicile unui mâner Sigma standard.
	
	
	

	Un capac metalic transformă mânerele standard în mânere reîncărcabile.
	
	
	

	Capacul metalic se poate utiliza atât cu baterii de tip „AA”, cât și cu bateria reîncărcabilă.
	
	
	

	Pentru mânerul cu sistem de reîncărcare se folosește o baterie cu litiu-ion de 2,5 V, care este inclusă în set.
	
	
	

	Termen de garanţie

	Garanţie: minim 24 luni
	
	
	

	 Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele. 
	
	
	

	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr .95/2006, pentru importul (dacă este cazul) şi distribuţia echipamentelor medicale ofertate
	
	
	

	c) Spirometru

	Specificatii tehnice

	Spirometru pentru screening pulmonar
	
	
	

	Spirometrie completă (FVC, SVC, MVV, Pre/post BD)
	
	
	

	Teste

Capacitate vitală forțată (FVC) pre/post, capacitate vitală lentă (SVC) pre/post, ventilație maximă voluntară (MVV), bronhoprovocare - testul dilatator/constrictor bronșic
	
	
	

	Parametrii măsurați (lista partiala): 

FVC • IVC • VC • MVV • VT • VEMS1 • VEMS6 • VEMS1/FEV6 • VEMS6/FVC • PEF • PIF • VEMS1/FVC • FEF

25-75 • VEMS1/VC% • %FEV1 • MEF25% • MEF50% • MEF75 % • GRASIME 100% • Varsta pulmonara •

ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Cel mai bun FVC •  Best FEV1 • IC
	
	
	

	Valori estimate (listare parțială):

FEV1 • IC 2012 Global Lung initiative (GLI), ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, 2012, Zapletal, LAM.
	
	
	

	Interpretare automata

Automat și cuprinzător, cu declarații bazate pe: ATS/ERS 2005 (Spirometrie), GOLD COPD, ATS/ERS 2005 (Reversibilitatea obstrucției bazată pe FVC Post BD), ATS/ERS 2007 (Reversibilitatea obstrucției bazată pe Rocc)
	
	
	

	Corectie BTPS
	
	
	

	Posibilitatea de testare in timp real
	
	
	

	Animatie pentru copii
	
	
	

	Mesajele QC sunt in concordanta cu recomandarile ATS
	
	
	

	Software pentru test bronhopulmonar
	
	
	

	Tastatura usor de folosit
	
	
	

	Memorie internă de până la 600 de teste/pacienti
	
	
	

	Hardware

	Dimensiuni:  minim 19,8x23,8x7,6 cm

Greutate:   maxim 1,2 Kg
	
	
	

	Interfețe  USB-A, USB-B, RS 232
	
	
	

	Afisaj Color LCD 320 x 240 pixel
	
	
	

	Imprimanta termica de mare viteza 110 mm
	
	
	

	Baterii reîncărcabile Li-ion (2600 mAh)
	
	
	

	Baterie nouă Li-Ion cu autonomie de până la 6 ore (timp de încărcare 2h10)
	
	
	

	Alimentare electrica 100-240V ± 10% 50/60 Hz
	
	
	

	Debitmetru – turbina d=28 mm

	Tip Turbina digitala bidirectionala
	
	
	

	Rezolutie 12 ml
	
	
	

	Interval de ventilatie 0 – 300  l/minut
	
	
	

	Interval de debit 0 – 16 l/s
	
	
	

	Precizie ± 2% sau 20 ml/s
	
	
	

	Rezistenta <0,8 cmH2 O /l/s @ 14l/s
	
	
	

	Software

	Limbi disponibile

Minim: română, engleză, maghiară
	
	
	

	Configurarea PC necesară

Viteza procesorului I3 sau mai mare. Compatibil cu Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (32 sau 64 de biți). RAM 4GB (8GB recomandat). HD cu 4 GB de spațiu liber (plus instrumente)
	
	
	

	Pachetul include

	Unitatea centrala
	
	
	

	Flowmetru cu turbina
	
	
	

	Piese de gura de hartie pentru adulti (20 bucati)
	
	
	

	Piese de gura de hartie pentru copii (20 bucati)
	
	
	

	Adaptor pediatric
	
	
	

	Geanta de transport
	
	
	

	Manual de utilizare
	
	
	

	Filtru antibacterian (5 bucati)
	
	
	

	Cablu USB
	
	
	

	Adaptor curent
	
	
	

	Cleste de nas (2 bucati)
	
	
	

	Rola hartie termica
	
	
	

	Termen de garanţie:

	Garanţie: minim 24 luni
	
	
	

	Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor 

	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele. 
	
	
	

	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr .95/2006, pentru importul (dacă este cazul) şi distribuţia echipamentelor medicale ofertate.
	
	
	

	Cerinţe generale

	În ofertă vor fi precizate clar modelul de echipament ofertat, modulele suplimentare adăugate pentru a asigura îndeplinirea tuturor specificaţiilor solicitate prin caietul de sarcini şi producătorul echipamentului.
	
	
	

	Se vor prezenta broşuri, date tehnice, note de aplicaţii publicate de producător care să susţină oferta tehnică aplicată;
	
	
	

	Manualele de operare in limba română vor fi livrate împreună cu echipamentele;

În documentaţia care va însoţi echipamentele la livrare vor fi specificate clar caracteristicile tehnice şi modul de utilizare pentru fiecare modul / subansamblu al echipamentelor în parte;

Documentaţia va include obligatoriu măsurile de siguranţă în caz de avarie şi măsurile de securitate în muncă ce trebuie respectate de către utilizator;

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	Echipamentele vor fi livrate cu toate consumabilele şi accesoriile necesare instalării şi folosirii imediate după instalare;
	
	
	

	Performanţele şi parametrii tehnici ofertaţi trebuie demonstrate la instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor. În cazul în care, pe parcursul demonstraţiilor, sunt necesare componente care nu au fost incluse în ofertă, acestea vor fi furnizate şi vor rămâne în posesia beneficiarului, intrând în acelaşi regim de garanţie precum toate celelalte componente.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	Conditii contractuale

	1. Conditii de livrare

	Termenul de livrare maxim stabilit de autoritatea contractanta este de 45 de zile de la semnarea contractului; oferta ce prevede un termen de livrare care depăşeşte 45 de zile calendaristice de la semnarea contractului va fi respinsă de autoritatea contractantă – ofertă neconformă.
	
	
	

	În ofertă se va anexa o declaraţie cu termenul de livrare al echipamentului, din momentul încheierii contractului.
	
	
	

	În situaţia semnării contractului, nerespectarea termenului de livrare va atrage după sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	
	

	2. Condiţii de garanţie, servicii în perioada de garanţie şi asistenţă tehnică

	Furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora.
	
	
	

	Perioada de garanție completă: conform specificaţiilor fiecărui echipament. 
	
	
	

	Furnizorul se angajează să asigure contra cost service-ul echipamentelor şi în perioada post-garanţie, pentru o durată de minim 5 ani. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	
	

	Ofertantul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție. Se va anexa o declarație în acest sens. Clauza va face parte din contract în mod specific.
	
	
	

	Oferta ce prevede o garanţie tehnică mai mică decât cea specificată pentru fiecare echipament, de la data semnării Procesului verbal de instalare şi punere în funcţiune, va fi respinsă de  către autoritatea contractantă.
	
	
	

	3. Termenul de diagnosticare a defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele şi componentele livrate

	În ofertă se va preciza exact termenul de diagnosticare a defecţiunilor apărute la echipamentele şi la componentele livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de diagnosticare al defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele livrate, stabilit de autoritatea contractantă, este de 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Transmiterea notificării va fi făcută prin mijloacele de comunicare agreate în contract.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	Oferta ce prevede un termen de diagnosticare a defecţiunilor tehnice ce depăşeşte 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii, va fi respinsă de  către autoritatea contractantă.
	
	
	

	4. Termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni

	În ofertă se va preciza exact termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni, livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă.  Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de înlocuire a componentelor cu defecţiuni  stabilit de autoritatea contractantă este de 30 de zile calendaristice de la notificarea defecţiunii de către autoritatea contractantă,  prin mijloacele de comunicare agreate în contract. Dacă oferta prevede un termen mai mare de 30 de zile pentru înlocuirea componentelor defecte, va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
	
	
	

	Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice.
	
	
	

	În perioada de garanţie a echipamentelor, furnizorul are obligaţia de a furniza în mod gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
	
	
	

	Echipamentele care se defectează de mai mult de 3 (trei) ori în perioada de garanţie sau nu pot fi reparate în termen de 30 de zile de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă vor fi înlocuite gratuit cu produse similare (acceaşi marcă şi acelaşi model) sau (cu acordul autorităţii contractante) cu echipamente cu caracteristici superioare. Toate costurile de înlocuire, inclusiv cele legate de transportul echipamentelor, reinstruirea personalului, transferul licenţelor software, relicenţierea softului, etc. vor fi suportate de furnizor. Noile echipamente vor beneficia de o perioadă de garanţie cel puţin egală cu cea a echipamentelor înlocuite, care va începe să curgă de la data înlocuirii.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	5. Service

	În ofertă se va preciza că furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora. Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice sau a neefectuării la timp a operaţiunilor de service impuse de către producători.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	6. Instalare,  punere în funcţiune şi instruirea personalului 

	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează, şi sunt operaţii incluse în preţ. 

Termenul de instalare şi punere în funcţiune stabilit de autoritatea contractantă este de maxim 5 zile calendaristice de la livrarea echipamentului. Oferta ce prevede un termen de instalare care depăşeşte 5 zile calendaristice de la livrare va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	
	
	

	Nerespectarea termenului de instalare va atrage dupa sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	
	

	Se vor preciza în oferta tehnică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile în care urmează să fie instalate echipamentele. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul de instalare şi punere în funcţiune până la asigurarea condiţiilor pentru instalarea echipamentelor, dar nu mai mult de 3 luni de la data încheierii contractului de furnizare.
	
	
	

	7. Preţul şi modalităţi de plată

	Oferta financiară care va fi mai mare decât valoarea estimată va fi respinsă de autoritatea contractantă.
	
	
	

	Oferta financiară va fi exprimată de ofertanţi în RON şi va cuprinde valoarea echipamentelor, a transportului la destinaţia finală, a cheltuielilor pentru instalarea şi punerea în funcţiune şi a sesiunii de instruire a personalului.
	
	
	

	Plata echipamentelor se va face în maxim 45 de zile de la data Procesului verbal de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor.
	
	
	

	Ofertele trebuie sa conţină precizări legate de acceptul expres al operatorului economic privind acest mod de realizare a plăţii şi privind utilizarea modelului de contract a prezentei Documentaţii de atribuire, în caz contrar vor fi respinse de autoritatea contractantă.
	
	
	


Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................

(semnătura autorizată )
