ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL XVI

Tabel 1.16

- ANALIZOR AUTOMAT DE DIAGNOSTIC COMPLET   IMUNOLOGIE  DE TIP „MONOTEST”

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Sistem de diagnostic complet automat de imunologie de tip „monotest“ |  |  |  |
| Principal metodei: metoda imunologica enzimatica(EIA) |  |  |  |
| I. CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| Viteza de lucru: 30 probe/ora |  |  |  |
| Capacitate de incarcare: 30 probe |  |  |  |
| Temperature de reactie: 25⁰C/37⁰C |  |  |  |
| Sursa fotometru:LED |  |  |  |
| Filtre: 450nm/630nm |  |  |  |
| Interval absorbanta: 0.000 – 3.000ABS |  |  |  |
| Rezolutie absorbanta: 0.001ABS |  |  |  |
| Repetabilitate absorbanta: CV ≤ 5% |  |  |  |
| Carry-over: ≤1% |  |  |  |
| Zgomot: < 80 dB |  |  |  |
| Dimensiuni: min 680 mm x 600 mm x 500 mm |  |  |  |
| Voltaj: AC 100-240 V |  |  |  |
| Frecventa: 50/60 Hz |  |  |  |
| Comunicare externă către PC / LIS |  |  |  |
| Panel de teste: 200 teste |  |  |  |
| Calibrare: calibratori inclusi in fiecare kit de reactivi |  |  |  |
| Control de calitate: Controlul inclus in fiecare kit de reactivi |  |  |  |
| Testare mixta: da, pentru testele care folosesc aceeasi temperature de reactie |  |  |  |
| Stabilitate reactivi: 30 zile |  |  |  |
| Sensibilitate test: 98.00% |  |  |  |
| Specificitate: 99.9% |  |  |  |
| II.ACCESORII |  |  |  |
| Sursă externă de alimentare 7.5 V |  |  |  |
| DC adaptor comutator 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |  |  |  |
| Termometru de camera: interval optim de lucru 20 – 25 °C |  |  |  |
| Higrometru: umiditate relativa 20 – 80 % |  |  |  |

- ANALIZOR URINI

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Analizor urini –Cititor de stripuri pentru determinare semicantitativa a microalbuminuriei in cadrul Laboratorului de Analize Medicale |  |  |  |
| Analiza semicantitativa a microalbuminuriei se face cu : - Cititorul de stripuri microalbuminurie LAURA Smart - Stripuri MicroalbuPHAN LAURA - Accesorii cititor de stripuri |  |  |  |
| I.Cititorul de stripuri LAURA Smart |  |  |  |
| Conceput pentru laborator cititorul ajuta la eliminarea oricarei interpretari subiective a reactiei de culoarea a tabletelor de diagnosticare si contribuie la diagnosticarea corecta a pacientilor |  |  |  |
| Prezinta 2 moduri de masurare prin 2 moduri de incubare: - in interiorul cititorului - capacitate de masurare 60 stripuri/ora - in exteriorul cititorului – capacitate de masurare 240 stripuri/ora |  |  |  |
| Prezenta functiei speciale SmartTiming pentru incubarea stripurilor in exteriorul cititorului de stripuri |  |  |  |
| Prezenta a 4 culori independente cronometre afișate pe ecranul cititor. |  |  |  |
| Recunoastere automata a tipului de strip microalbuPHAN® LAURA |  |  |  |
| Utilizatorul are posibilitatea de a alege din diferite modalități de introducere a probelor pacienților |  |  |  |
| Utilizatorul are posibilitatea de a alege unitati de masura a fiecărui parametru analizat |  |  |  |
| Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga un scurt comentariu text la fiecare rezultat măsurat |  |  |  |
| Rezultatele pot fi imprimate pe un built-in imprimanta termo |  |  |  |
| Caracteristici tehnice: - Posibilități duble de putere: Mod portabil – alimentare baterii (6 x 1.5 V – tip AA) Model staționar – energie electric - Fotometru de reflexie semicantitativă - Capacitate : 60 benzi pe oră sau 240 benzi pe oră cu ajutorul smart timing® - Măsurarea cu ajutorul LED-urilor și a detectorului de culori - Lungimi de undă: 470, 540, 650 nm - Latență: 55 s - Touch screen (display LCD): 320 x 240 color TFT - Imprimantă termo încorporată - Comunicare externă către PC / LIS prin RS232 sau port USB - Posibilitatea de a conecta o tastatură externă sau un cititor de coduri de bare (BCR) - Capacitatea de memorare: ultimele 240 de măsurători - baterie și rolă de hârtie |  |  |  |
| Calibrare si control: - LAURA® Smart se calibrează automat după fiecare comutator pornit. - Piesele optice pot fi calibrate în plus, la cerere, - procesul de calibrare este controlată de modul software special cu utilizarea benzi de control gri |  |  |  |
| II.Stripuri MicroalbuPHAN LAURA |  |  |  |
| Compus dintr-o tableta pentru determinarea albuminei care se bazează pe principiul schimbării culorii unui indicator de bază acidă si o tableta pentru determinarea creatininei care se bazează pe o reacție a creatinei cu acid 3,5-dinitrobenzoic într-un mediu alcalin, permitand determinarea simultana a raportului albumina/creatinina |  |  |  |
| Senzitivitate - 30 mg/l pentru albumina - 0.04 g/l pentru creatinina |  |  |  |
| Specificitate ridicata pentru ambii parametrii |  |  |  |
| Interval de masurare: 0.01 – 5.00 g/l |  |  |  |
| Finalizare simpla a rezultatelor de determinare semicantitativa a albuminei si creatininei urinare precum si calcularea automata a raportului albumina/creatinina |  |  |  |
| III.Accesorii |  |  |  |
| Sursă externă de alimentare 7.5 V |  |  |  |
| DC adaptor comutator 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |  |  |  |
| Termometru de camera: interval optim de lucru 20 – 25 °C |  |  |  |
| Higrometru: umiditate relativa 20 – 80 % |  |  |  |