Formular-cadru 

Propunere tehnică pentru achiziția de produse

LOT 2: Mobilier medical - pat hydraulic, dulap medicamente, scaun recoltare, dulap cabinet troliu medicamente urgenţă, paravan despărţitor
 Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare"
1. Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 2 (două) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Operatorii economici vor face dovada concordanţei între specificațiile tehnice minime solicitate şi echipamentul ofertat numai cu broșuri şi/sau extrase din manualele de utilizare/tehnice emise de producător, cu traducere autorizată în limba română atașată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire și să asigure posibilitatea identificării facile și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. 

LOT 2: Mobilier medical - pat hydraulic, dulap medicamente, scaun recoltare, dulap cabinet troliu medicamente urgenţă, paravan despărţitor
Lotul este format din următoarele echipamente:

1. Pat hydraulic








- 2 buc.

2. Dulap medicamente







- 2 buc.

3. Scaun recoltare








- 2 buc.

4. Dulap cabinet troliu medicamente urgenta




- 4 buc.

5. Paravan despartitor







- 1 buc.

	Cerințe/Specificații minime solicitate
	Specificații ofertate și

corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime solicitate
	Producător

	a)   Pat hydraulic
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Masă pentru examinare si/sau tratament, cu acţionare hidraulică
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Structură tubulara din oţel
	
	

	2.2
	Două secţiuni
	
	

	2.3
	Înălţime reglabilă manual, intre 50 si 90 cm.
	
	

	2.4
	Parte superioară reglabilă.
	
	

	2.5
	Orificiu pentru cap cu capac-dop.
	
	

	2.6
	Sistem de fixare la sol.
	
	

	2.7
	Roţi cu diametrul de 60-80 mm.
	
	

	2.8
	Tapiţerie rezistenta la dezinfectanti (imitatie de piele)
	
	

	2.9
	Dimensiuni maxime (Lxlxh, in cm): 200x65x50/90 
	
	

	2.10
	Greutate maxima: 65 kg.
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	- masa de tratament
	
	

	3.2
	- manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	b)  Dulap medicamente
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Dulap medical cu trei sectiuni: 

· in partea inferioara prevazut cu usi pline

· in partea mediana prevazut cu două sertare,

· in partea superioara prevazut cu doua usi  din sticlă, glisante, tip vitrină, cu  cadru din  metal.
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	cadru metalic
	
	

	2.2
	uşi superioare din sticlă, glisante, tip vitrină.
	
	

	2.3
	două sertare în partea mediana.
	
	

	2.4
	două usi cu inchidere in partea inferioara.
	
	

	2.5
	mecanism de blocare disponibil pe ușile de jos și sertare.
	
	

	2.6
	două rafturi metalice în dulapul de sus.
	
	

	2.7
	un raft de metal în dulapul de jos.
	
	

	2.8
	toate componentele metalice acoperite cu vopsea pulbere aplicata electrostatic.
	
	

	2.9
	Dimensiuni maxime: (Lxlxh, cm) 95x40x185
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	dulap de medicamente
	
	

	3.2
	doua seturi de chei
	
	

	3.3
	- Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	c)
Scaun recoltare
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Scaun pentru aşezare pacient în timpul recoltării probelor biologice sau pentru efectuarea unor proceduri medicale
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Sa fie realizat pe structura ovala din otel vopsit cu pulbere epoxidica rezistenta la zgarieturi, impact si agenti chimici
	
	

	2.2
	Sa aiba spatar si suport picioare reglabil simultan cu ajutorul unei pompe de gaz
	
	

	2.3
	Sa aiba cotiere cu reglare manuala pe inaltime
	
	

	2.4
	Suprafata sa fie realizata din spuma poliuretanica cu densitate mare clasa ignifug 1 IM, lavabila (imitatie de piele).
	
	

	2.5
	Greutate maximă: 50 kg 
	
	

	2.6
	Fara roti
	
	

	2.7
	Greutate sustinuta: minim 150 kg
	
	

	2.8
	Dimensiuni saltea: (185 +/- 5 cm) x (57 +/- 2 cm)
	
	

	2.9
	Inaltime de la podea la scaun: 56 +/- 2 cm
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Scaun de recoltare
	
	

	3.2
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	d)
Dulap cabinet troliu medicamente urgenta
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Dulap cabinet troliu medicamente urgenta cu diverse compartimente şi accesorii
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Să fie prevăzut cu 5 sertare suprapuse, de 3 mărimi (înălţimi): 2 mici, 2 mijlocii şi 1 mare
	
	

	2.2
	Suprafaţa superioară să fie realizată din plastic ABS, uşor de curăţat şi de întreţinut, cu o masă extensibilă ce să poată susţine până la 8 kg.
	
	

	2.3
	Structura: metalică vopsită în câmp electrostatic.
	
	

	2.4
	Să dispună de mâner din aluminiu cu înălţime reglabilă, pentru împingere.
	
	

	2.5
	Să fie dotat cu roţi pivotante, antistatice şi blocabile la nevoie: 2 cu frână, 1 liberă, 1 pentru direcţie şi control
	
	

	2.6
	Sertarele să fie culisante pe role (pentru o manevrare uşoară şi silenţioasă)
	
	

	2.7
	Să fie prevăzut cu sistem central de închidere sertare cu cheie (exisând şi posibilitatea de a închide un sertar mic cu lacăt)
	
	

	2.8
	Măsuţa laterală să culiseze sub blatul superior, putând fi blocată/deblocată cu un sistem de împingere, pentru a nu exista riscul să se deschidă în timpul mişcării căruciorului
	
	

	2.9
	Dimensiuni maxime : Adâncime x  Lățime x  Înălțime: 520 mm  x 700 mm x 1010 mm
	
	

	2.10
	Dimensiuni aproximative sertare: adâncime x  lăţime x înălţime: 400 mm x 570 mm x 75/155/235 mm
	
	

	
	Accesorii:
	
	

	2.11
	Set 5 cutii deschise, dimensiuni aproximative: 335 x 335 x 415 mm
	
	

	2.12
	Container deşeuri ascuţite, capacitate minimă: 1.75 litri
	
	

	2.13
	Suport cutie mănuşi chirurgicale, dimensiuni aproximative: 160 x 135 x 95 mm
	
	

	2.14
	Suport sticle, dimensiuni aproximative: 355 x 95 x 80 mm
	
	

	2.15
	Suport depozitare diverse cu şină pentru fixare pe troliu, dimensiuni aproximative: 320x120x180mm
	
	

	2.16
	Şină de aluminiu pentru fixare organizator troliu
	
	

	2.17
	Separatoare fixe pentru sertarele mici şi mijlocii (2+2 buc.)
	
	

	2.18
	Cos gunoi fara capac: 370 x 255 x 455 mm
	
	

	2.19
	Cos gunoi cu capac: 255 x 170 x 400 mm
	
	

	2.20
	Sertare laterale: 450 x 130 x 665 mm
	
	

	2.21
	Suport acte: 330 x 160 x 255 mm
	
	

	2.22
	Organizator (S) – 12 cutii
	
	

	2.23
	Organizator (L) – 5 cutii
	
	

	2.24
	Stativ perfuzie
	
	

	2.25
	Placa resuscitare 51 x 44 cm pentru troliu
	
	

	2.26
	Suport defibrilator VDS
	
	

	2.27
	Suport tub oxigen VO2
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Troliu medical în configuraţia de bază (fără accesorii)
	
	

	3.2
	Accesoriile enumerate în cadrul caracteristicilor tehnice, în cantităţile solicitate
	
	

	3.3
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	e)
Paravan despărţitor
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Paravan despartitor pe structura din inox, cu 3 secţiuni
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Format din elemenţi: pliabil, mobil, cu roţi pivotante din plastic
	
	

	2.2
	Prevăzut cu o cortină detaşabilă
	
	

	2.3
	Secţiunile pliabile prevăzute cu roţi pivotante la 360 grade
	
	

	2.4
	Dimensiuni maxime: lungime 135 cm, înălţime 180 cm
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Paravan despărţitor – 1 buc
	
	

	3.2
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	1. 
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	2. 
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	3. 
	Alte avize sau autorizaţii necesare pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele ofertate
	
	

	Cerinţe generale

	4. 
	Manualele de operare in limba română să fie livrate împreună cu echipamentele;
	
	

	5. 
	Să fie specificate clar caracteristicile tehnice şi modul de utilizare pentru fiecare modul / subansamblu al echipamentelor în parte;
	
	

	6. 
	Echipamentele să fie livrate cu toate consumabilele şi accesoriile necesare instalării şi folosirii imediate după instalare;
	
	

	7. 
	Echipamentele se vor livra cu trusa completă de scule şi dispozitive specifice necesare operaţiilor de întreţinere ce revin utilizatorului;
	
	

	8. 
	Se vor prezenta broşuri, date tehnice, note de aplicaţii publicate de producător care să susţină oferta tehnică aplicată;
	
	

	9. 
	Oferta va include obligatoriu măsurile de siguranţă în caz de avarie şi măsurile de securitate în muncă ce trebuie respectate de către utilizator;
	
	

	10. 
	Performanţele şi parametrii tehnici ofertaţi trebuie demonstrate la instalare şi punerea în funcţiune. În cazul în care, pe parcursul demonstraţiilor, sunt necesare componente care nu au fost incluse în ofertă, acestea vor fi furnizate şi vor rămâne în posesia beneficiarului, intrând în acelaşi regim de garanţie precum toate celelalte componente.
	
	

	11. 
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiunea “sau echivalent”. Excepţie fac referirile la produselor software  licenţiate  preinstalate pe server, calculatoare şi laptopuri, unde nu se acceptă produse ale altor producători din motive de compatibilitate cu Sistemul Informatic Integrat utilizat în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
	
	

	Conditii contractuale

	12. 
	Termenul de livrare maxim stabilit de autoritatea contractanta este de 3 luni de zile de la primirea Notificării/Notei de comandă; oferta ce prevede un termen de livrare care depăşeşte 3 luni de zile calendaristice  de la primirea Notificării/Notei de comandă va fi respinsă de autoritatea contractantă – ofertă neconformă.
	
	

	13. 
	În ofertă se va anexa o declaraţie cu termenul de livrare al echipamentului, din momentul încheierii contractului.
	
	

	Condiţii de garanţie, servicii în perioada de garanţie şi asistenţă tehnică:

	14. 
	Se va face dovada că există în România unităţi de service autorizate de către producători pentru aceste tipuri de aparate. Furnizorul va face dovada că garanţia şi service-ul echipamentelor vor fi asigurate de unităţi de service autorizate sau că este el însuşi autorizat în acest sens.
	
	

	15. 
	Perioada de garanție completă: conform specificaţiilor fiecărui echipament. În perioada de garanţie, toate operaţiunile de service vor fi asigurate gratuit. 
	
	

	16. 
	Furnizorul se angajează să asigure contra cost service-ul echipamentelor şi în perioada post-garanţie, pentru o durată de minim 10 ani. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	17. 
	Producătorul trebuie să furnizeze contra cost piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	Termenul de diagnosticare a defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele şi componentele livrate:

	18. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de diagnosticare a defecţiunilor apărute la echipamentele şi la componentele livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de diagnosticare al defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele livrate, stabilit de autoritatea contractantă, este de 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Transmiterea notificării va fi făcută prin mijloacele de comunicare agreate în contract.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	

	Termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni:

	19. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni, livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă.  Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de înlocuire a componentelor cu defecţiuni  stabilit de autoritatea contractantă este de 30 de zile calendaristice de la notificarea defecţiunii de către autoritatea contractantă,  prin mijloacele de comunicare agreate în contract. Dacă oferta prevede un termen mai mare de 30 de zile pentru înlocuirea componentelor defecte, va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
	
	

	20. 
	Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice.
	
	

	21. 
	În perioada de garanţie a echipamentelor, furnizorul are obligaţia de a furniza în mod gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
	
	

	22. 
	Echipamentele care se defectează de mai mult de 3 (trei) ori în perioada de garanţie sau nu pot fi reparate în termen de 30 de zile de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă vor fi înlocuite gratuit cu produse similare (acceaşi marcă şi acelaşi model) sau (cu acordul autorităţii contractante) cu echipamente cu caracteristici superioare. Toate costurile de înlocuire, inclusiv cele legate de transportul echipamentelor, reinstruirea personalului, transferul licenţelor software, relicenţierea softului, etc. vor fi suportate de furnizor. Noile echipamente vor beneficia de o perioadă de garanţie cel puţin egală cu cea a echipamentelor înlocuite, care va începe să curgă de la data înlocuirii.
	
	

	Service

	23. 
	În ofertă se va preciza că furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora. Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice sau a neefectuării la timp a operaţiunilor de service impuse de către producători.
	
	

	Instalare,  punere în funcţiune şi instruirea personalului

	24. 
	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează, şi sunt operaţii incluse în preţ. 

Termenul de instalare şi punere în funcţiune stabilit de autoritatea contractantă este de maxim 7 zile calendaristice de la livrarea echipamentelor. Oferta ce prevede un termen de instalare care depăşeşte 7 zile calendaristice de la livrare va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	
	

	25. 
	Nerespectarea termenului de instalare va atrage dupa sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	

	26. 
	Se vor preciza în oferta tehnică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile în care urmează să fie instalate echipamentele. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul de instalare şi punere în funcţiune până la asigurarea condiţiilor pentru instalarea echipamentelor, dar nu mai mult de 6 luni de la data încheierii contractului de furnizare.
	
	

	27. 
	Certificatele şi autorizațiile trebuie prezentate în propunerea tehnică. Toate certificatele şi autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Se vor anexa copii conforme cu originalul ale documentelor mai sus menționate.
	
	


Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................

(semnătura autorizată )
